Приложение № 2

Таблица 1 - Метрологические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Диапазон измерений (абсолютного) давления, Па | от 1 × 10⁻⁶ до 1 × 105; |
| Пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности, % от ИВ | ±100 % при 1 × 10⁻⁶ ≤ p < 1 × 10⁻¹ Па; ±35 % при 1 × 10⁻¹ ≤ p ≤ 1 × 10³ Па; ±100 % при 1 × 10³ < p ≤ 1 × 105 Па |
| Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, % от ИВ | 11 |
| Нормальные условия измерений: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа | от +15 до +25 80 от 84 до 106,7 |

Таблица 2 –Технические характеристики

| Наименование характеристики | Значение |
| --- | --- |
| Предельное допускаемое давление, МПа | 0,13 |
| Выходной сигнал мА В Цифровой интерфейс | мА — не предусмотрен В — от 0 до 10 Цифровой интерфейс — RS-485, Modbus RTU |
| Напряжение питания постоянного тока, В | от 15 до 30 |
| Потребляемая мощность, В·А, не более | не более 6 |
| Габаритные размеры, мм, не более - высота - диаметр | высота — не более 114 диаметр — не более 62 |
| Масса, кг, не более | не более 0,45 |
| Условия эксплуатации: - температура окружающей среды, °С - относительная влажность, %, не более - атмосферное давление, кПа | температура окружающей среды — от +5 до +55 °C относительная влажность — не более 80 % атмосферное давление — 84–106,7 кПа |