Приложение № 2
Таблица 1 - Метрологические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Диапазон измерений (абсолютного) давления, Па
	от 1 × 10⁻⁶ до 1 × 105;

	Пределы допускаемой основной приведенной (относительной) погрешности, % от ИВ
	±100 % при 1 × 10⁻⁶ ≤ p < 1 × 10⁻¹ Па;
±35 % при 1 × 10⁻¹ ≤ p ≤ 1 × 10³ Па;
±100 % при 1 × 10³ < p ≤ 1 × 105 Па

	Пределы дополнительной погрешности, вызванной изменением температуры окружающей среды на каждые 10 °С, % от ИВ
	11

	Нормальные условия измерений: 
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность, %, не более 
- атмосферное давление, кПа
	
от +15 до +25
80
от 84 до 106,7



Таблица 2 –Технические характеристики
	Наименование характеристики
	Значение

	Предельное допускаемое давление, МПа
	0,13

	Выходной сигнал
мА
В
Цифровой интерфейс
	мА — не предусмотрен
В — от 0 до 10
Цифровой интерфейс — RS-485, Modbus RTU

	Напряжение питания постоянного тока, В
	от 15 до 30

	Потребляемая мощность, В·А, не более
	не более 6

	Габаритные размеры, мм, не более
- высота
- диаметр 
	
высота — не более 114
диаметр — не более 62

	Масса, кг, не более
	не более 0,45

	Условия эксплуатации:
- температура окружающей среды, °С
- относительная влажность, %, не более
- атмосферное давление, кПа
	температура окружающей среды — от +5 до +55 °C
относительная влажность — не более 80 %
атмосферное давление — 84–106,7 кПа





