## Slide 1
ТЕХНИЧЕСКИЙ ДЕК
Прямой контроль
паров электролита
с помощью QMS
Методика, метрология и программа валидации для литий-ионных ячеек
Без добавления гелия на этапе прямого контроля · DMC / EMC / DEC · вакуумная камера
ЛИКЛАБ
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
- https://www.marposs.com/media/28180/d-1/t-file/Whitepaper.pdf
[/Sources]

## Slide 2
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Прямой метод полезен после заполнения, но не заменяет все проверки
Где возникает задача
Ячейка уже заполнена и окончательно герметизирована.
Внутри присутствуют летучие компоненты электролита.
Нужно оценить утечку конечного изделия, не вводя внешний трассер.
Метод и порог браковки валидируют для конкретной конструкции.
Инженерная граница
Гелиевые, пневматические и прямые паровые методы решают разные задачи и могут использоваться на разных этапах производства.
Корректный вывод
Прямой QMS-контроль — специализированный метод для конечного изделия, а не универсальная замена всем видам течеискания.
Результат зависит от состава электролита, температуры, геометрии дефекта и режима испытания.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
02
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181385/_article/-char/en
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
[/Sources]

## Slide 3
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Система ищет пары электролита, а не «газ батареи» вообще
DMC
диметилкарбонат
C₃H₆O₃
CAS 616-38-6
Не путать с DCM
Дихлорметан: CH₂Cl₂, другое вещество и другой спектр.
Логика селективности (схема, не масс-спектр)
Маркерный
канал
Подтверждающий
канал 1
Подтверждающий
канал 2
m/z 59 встречается в прикладных материалах как пример канала DMC, но его необходимо подтвердить по реальному электролиту и фону установки.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
03
Notes: [Sources]
- https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C616386&Mask=2780&Units=SI
- https://www.marposs.com/media/28180/d-1/t-file/Whitepaper.pdf
[/Sources]

## Slide 4
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
QMS разделяет ионы по m/z — вещество подтверждает вся методика
→
→
→
1. Ввод пробы
Пары поступают через прямой вакуумный тракт или нагреваемый капилляр.
2. Ионизация
Электронный удар формирует набор фрагментных ионов.
3. Квадруполь
RF/DC-поля пропускают выбранные отношения массы к заряду.
4. Детектор
Ионный ток регистрируется и сравнивается с фоном и калибровкой.
Селективность создается комбинацией каналов m/z, отношения сигналов, холостых циклов и статистического порога — не одним числом массы.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
04
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
- https://zpxb.xml-journal.net/en/article/doi/10.7538/zpxb.2024.0126
[/Sources]

## Slide 5
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Карта метода: от ячейки до решения о соответствии
→
→
→
→
→
01
Ячейка
Летучие компоненты внутри изделия
02
Вакуумная камера
Контролируемые давление и температура
03
Транспорт пробы
Прямой тракт или нагреваемый капилляр
04
QMS
Ионизация и фильтрация по m/z
05
Алгоритм
Фон, каналы подтверждения, порог
06
Решение
Протокол, очистка, следующий цикл
Контрольные контуры
грубая течь · холостой цикл · температура · калибровка · память · восстановление фона
Каждый контур проверяется на реальном изделии и включается в критерий приемки методики.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
05
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
- https://www.marposs.com/media/28180/d-1/t-file/Whitepaper.pdf
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
[/Sources]

## Slide 6
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Две архитектуры по-разному управляют транспортом пробы
Нагреваемый капилляр
Камера может работать при умеренном вакууме.
Подвод пробы стабилизируют расходом и температурой.
Есть риск адсорбции и конденсации в линии.
Требуется контроль состояния капилляра и времени отклика.
Преимущество: гибкая интеграция
Прямой вакуум
Камеру соединяют с высоковакуумным трактом анализатора.
Минимум промежуточных поверхностей в пути пробы.
Выше требования к камере, насосам и защите QMS.
Особенно важны грубая течь, очистка и восстановление фона.
Преимущество: короткий путь пробы
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
06
Notes: [Sources]
- https://www.marposs.com/eng/application/leak-testing-sealed-battery-cells
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
[/Sources]

## Slide 7
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Измерительный цикл начинается с защиты анализатора
1
Загрузка
Фиксация изделия, идентификация рецепта.
2
Грубая течь
Оценка откачки до подключения QMS.
3
Кондиционирование
Давление и время для выхода летучих компонентов.
4
Фон
Пустой или контрольный цикл по принятому регламенту.
5
Измерение
Маркерные и подтверждающие каналы m/z.
6
Решение и очистка
Порог, журналирование, продувка, контроль восстановления.
Вакуум снижает давление и способствует испарению летучих компонентов; перенос через дефект зависит от геометрии, жидкости, температуры и режима.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
07
Notes: [Sources]
- https://www.marposs.com/media/28180/d-1/t-file/Whitepaper.pdf
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
[/Sources]

## Slide 8
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Неопределенность формируют изделие, камера и история системы
Температура
Меняет давление насыщенного пара и интенсивность сигнала.
Фон
Материалы оснастки и воздух могут давать совпадающие фрагменты.
Память
Адсорбированные пары повышают сигнал следующих циклов.
Грубая течь
Большая нагрузка может временно вывести тракт из рабочего диапазона.
Жидкая пробка
Капиллярные эффекты меняют транспорт вещества через дефект.
Рецептура
Растворители и присадки изменяют спектральный профиль.
Следствие: один порог нельзя переносить между разными изделиями без подтверждающих испытаний.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
08
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181379/_article/-char/en
- https://www.marposs.com/media/28180/d-1/t-file/Whitepaper.pdf
[/Sources]

## Slide 9
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Калибровка связывает ионный ток с конкретным изделием и режимом
1. Спектральная идентификация
Чистый электролит, пустая камера, оснастка и реальные изделия.
2. Трассируемый источник
Контролируемая подача паров или мастер-объект с документированной характеристикой.
3. Повторяемость и восстановление
Серия холостых и контрольных циклов, контроль дрейфа и эффекта памяти.
4. Порог браковки
Связь с допустимым риском и ресурсными испытаниями изделия.
Гелиевый эквивалент
может быть удобной общей единицей сравнения, но пересчет зависит от:
вида дефекта
вязкости и давления пара
температуры
геометрии и режима
Использовать эмпирическую корреляцию, а не теоретический коэффициент без проверки.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
09
Notes: [Sources]
- https://saemobilus.sae.org/papers/methods-leak-testing-lithium-ion-batteries-assure-quality-proposed-rejection-limit-standards-2020-01-0448
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
[/Sources]

## Slide 10
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Выбор метода зависит от этапа производства и физики дефекта
Прямые пары + QMS
Сильная сторона
Готовые заполненные ячейки
Ограничение
Фон, память, рецептура
Гелиевый трассер
Сильная сторона
Компоненты и узлы с трассером
Ограничение
Нужен ввод/накопление гелия
Падение давления
Сильная сторона
Крупные и средние течи
Ограничение
Ограниченная химическая селективность
Сниффер / GC-MS
Сильная сторона
Локализация и химический анализ
Ограничение
Более длинный цикл или ручной обход
На практике технологическая цепочка может сочетать несколько методов, а не выбирать один «победитель».
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
10
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181379/_article/-char/en
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
[/Sources]

## Slide 11
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
До закупки установки нужно получить ответы на восемь вопросов
01
Как доказана независимость сигнала от фонового m/z?
02
Какие маркерные и подтверждающие каналы используются?
03
Как выполняется и документируется калибровка?
04
Как система выявляет грубую течь до подключения QMS?
05
Как контролируются температура и время выдержки?
06
Как измеряется восстановление после высокой нагрузки?
07
Как поддерживаются pouch-ячейки под вакуумом?
08
Какие данные сохраняются для прослеживаемости решения?
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
11
Notes: [Sources]
- https://www.marposs.com/eng/product/leak-testing-for-electrolyte-tracing
- https://www.inficon.com/en/news/five-important-facts-for-direct-electrolyte-leak-testing
- https://www.hirays.com/en/jishubaodaoen/4119.html
[/Sources]

## Slide 12
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Патенты показывают разные способы решить одну измерительную задачу
US 2023/0253632 A1
Контроль герметичности батарейной ячейки и организация измерительного цикла.
US 12,315,892 B2
Обнаружение течи у объекта, заполненного жидкостью.
US 6,479,294 B1
Методы обнаружения утечки контейнера по выделяющимся веществам.
US 2024/0387883 A1
Контроль герметичности корпуса батареи и производственная интеграция.
Патентная публикация подтверждает направление разработок, но не является доказательством пригодности конкретной установки для вашего изделия.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
12
Notes: [Sources]
- https://patents.google.com/patent/US20230253632A1/en
- https://patents.google.com/patent/US12315892B2/en
- https://patents.google.com/patent/US6479294B1/en
- https://patents.google.com/patent/US20240387883A1/en
[/Sources]

## Slide 13
ПРОГРАММА ОСВОЕНИЯ ТЕХНОЛОГИИ
Предлагаемая программа валидации Ликлаб
1
Аналитика
Состав электролита, спектры, интерференции.
2
Стенд
Камера, насосы, тракт, безопасность.
3
Рецепт
Давление, температура, выдержка, m/z.
4
Калибровка
Источник, холостой цикл, дрейф.
5
Robustness
Грубая течь, память, восстановление.
6
Приемка
Повторяемость, ложные решения, журнал.
Это план разработки и подтверждения методики, а не заявление о завершенном серийном внедрении.
ЛИКЛАБ
13
Notes: [Sources]
- https://leaklab.ru/services/ispytaniya-na-germetichnosti/laboratoriya-kontrolya-germetichnosti/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
[/Sources]

## Slide 14
КОНТРОЛЬ ГЕРМЕТИЧНОСТИ LI-ION
Материалы для изучения: от физики до производственной интеграции
01
Физика и QMS
J-STAGE: текущий статус QMS-течеискания; тенденции герметизации.
02
Батарейная задача
J-STAGE/SAE: критерии отбраковки и роль контроля в жизненном цикле.
03
Прикладные схемы
Marposs и INFICON: прямой контроль электролита и промышленная интеграция.
04
Спектральная опора
NIST: справочный масс-спектр диметилкарбоната.
05
Альтернативная аналитика
GC-MS: вакуум-ассистированное выявление микроутечек электролита.
06
Патентный ландшафт
Четыре семейства решений по ячейкам, жидкостям и корпусам батарей.
ЛИКЛАБ · ИНЖЕНЕРНЫЙ ОБЗОР
14
Notes: [Sources]
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
- https://saemobilus.sae.org/papers/methods-leak-testing-lithium-ion-batteries-assure-quality-proposed-rejection-limit-standards-2020-01-0448
- https://zpxb.xml-journal.net/en/article/doi/10.7538/zpxb.2024.0126
- https://webbook.nist.gov/cgi/cbook.cgi?ID=C616386&Mask=2780&Units=SI
[/Sources]

## Slide 15
ВЫВОД
QMS дает селективный сигнал. Надежность решения создает валидация.
Формула проекта: химия пробы + вакуумный транспорт + спектральный алгоритм + метрология + восстановление системы.
leaklab.ru
Практический следующий шаг
Зафиксировать состав электролита и конструкцию ячейки.
Согласовать допустимый риск и критерий браковки.
Провести спектральный и вакуумный лабораторный пилот.
Подтвердить повторяемость, фон, память и восстановление.
Только затем переносить рецепт в производственный цикл.
Обсудить разработку методики: leaklab.ru/contacts/
15
Notes: [Sources]
- https://leaklab.ru/contacts/
- https://www.jstage.jst.go.jp/article/vss/67/12/67_20181384/_article/-char/en
[/Sources]